품 명	표면오염검사기(LB 124 SCINT)
참고사진
제 원	□ 규 격 - 측정 방사선 : Alpha, Beta, Gamma - 검출기 종류 : Zns(Ag) Scintillator - 측정 범위 : 0 ~ 5,000 cps (α-channel) 0 ~ 50,000 cps (β-γ-channel) - Background : approx. 0.1 cps (α-channel) approx. 10 cps (β-γ-channel) - Gamma sensitivity at 1 uSv/h(Cs-137) : not detectable (α-channel) < 100 cps (β-γ-channel) - 효율 : Am-241 21 % (α-channel) Pu-239 18 % (α-channel) C-14 11 % (β-γ-channel) Cl-36 44 % (β-γ-channel) Co-60 29 % (β-γ-channel) Cs-137 43 % (β-γ-channel) - 저장 기능 : 1000 measured values with data & time - Sensitive detector area : 170 cm² - 측정 온도 : -20°C ~ 40°C (operation) -40°C ~ 60°C (storage) - 케이스 등급 : IP 53 (IEC 60529) - 크기 : 240 (L) x 140 (W) x 110 mm (H) - 무게 : 1300g □ 옵션사항 1. Wall bracket 2. Power supply & Rechargeable batteries 3. Sample holder with drawer(Wipe test drawer) 4. Test source
비 고	- A/S 사후관리로 인하여 사후관리증명서 제출할 것