품 명	휴대용핵종분석기 (SpiR-ID)
참고사진
제 원	□ 용도 - 해당 장비는 방사능핵종분석 측정에 활용 - 실시간 방사선량 측정이 가능하며 방사선 레벨이 증가하는 것을 디스플레이에서 그래프로 나타냄 - 해당 방사능핵종분석 외 추가로 중성자와 감마선량을 측정할 수 있음 - 알람 설정치를 초과한 선량값이 측정되면 사용자에게 경고알림을 통해 통지 □ 특징 - 대형 TFT 3.5" VGA(640x480) 화면 - 알람 기능(청각, 진동, 시각 및 레벨에 따른 식별알람) - 내장 GPS - 데이터 저장(SD card) - 통신(USB, Bluetooth, WiFi, 3G interface) - 방사선량율 측정 : 핵종분석기능 외 추가로 X-Ray, Gamma Ray, Neutron Ray을 측정 - 방사선 레벨에 따른 경고 및 감시 : 방사선 레벨의 참고 또는 기준값을 설정할 수 있으며 만약 참고 또는 기준 레벨을 넘어서게 되면 내부스피커 진동으로 경고 표시 □장비 제원 <핵종분석기> - 검출 방사선 : X-ray, Gamma-ray, Neutron Ray - 검출기 종류 : NaI 3“ x 1.5" 이상 Gamma GM tube for high gamma dose rate Neutron 2 moderated LiI(Eu) neutron detectors - 에너지 범위 : Gamma 25keV ~ 3MeV Neutron 0.025eV ~ 15MeV - 방사선 선량율 측정 범위 : 0.01uSv/h ~ 10mSv/h - 핵종분석 : ➀ Fast digital MCA 1024 channels ➁ throughput >100 000 cps ➂ Dose rate range for ID <0.01 to >50 μSv/h (Cs-137) ➃ detection and ID performance overpasses ANSI N42-34, IEC62327, IAEA NSS1 recommendations ➄ Continuous spectra acquisition and stabilization no need of field calibration ➅ Detection threshold over dynamic background ➆ True dose rate calculation by spectra weighting <전원 및 물리적사양> - 동작 온도 : -20℃ ~ +50℃ 이상 - 허용 습도 : 95% 이내 - 전원 : Li-ion rechargeable batteries with built-in charger - 배터리 수명 : 완충 시 약 100 시간 이상 (방사선량 및 온도에 차이남) - Shock, vibration and drop resistant / Water and dust ingress IP54 - 크기 : 320 x 150 x 155 mm 이하 - 무게 : 5kg 이하